| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أولاً: جهاز مطياف البث المزدوج للبلازما Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer "ICP" المواصفات Specifications: Simultaneous with solid state detector. تلقائي يقيس مجموعة من العناصر في نفس الوقت.ويقيس تركيزات تصل إلى 0.01 جزء /بليون دون تداخل Detector: CID detector (C-PAD) with 0.007nm optical and 0.005 pixel-t-pixel resolution at 200nm, and include purged and stabilized optical system. وحدة القياس ( الكاشف ) CID قوة إيضاح (0.007 و 200 نانوميتر).يسمح بأخذ البصمة الخاصة بكل عينة Bench top model (يثبت على البنش). Water re-circular and that re-circular have the ability to be situated at a distance from the instrument, or water chiller. وحدة تبريد مناسبة يمكن وضعها بعيدا عن الجهاز أو تبريد داخلي بنظام ذبذبات الراديو. Viewing of the plasma is computer controlled. تحكم آلي بالكمبيوتر في البلازما. Spectrum range from 167 to 847 nm or more. مدى الطيف 167- ( 847 نانوميتر أو أكثر). Nitrogen or Argon may be used as purge gases. يمكن استخدام غاز أرجون أو نيتروجين. Plasma ignition and shut-down is computer controlled and totally automated. إشعال البلازما بالتحكم الآلي بالكمبيوتر. The Prism ICP offers excellent resolution (0.007 nm @ 200 nm), so spectral interferences are minimized. Bias corrections. ( (تصحيح الأخطاء آلياً سهوله فك وإعادة تركيب أجزاء الجهاز لكى يتم تنظيف الجهازبسهوله . Relative percent difference of duplicates. يقيس عدد كبير من المكررات ويحسب الانحراف القياسي لها على الشاشة. Data can be stored in "folders" which can be user assigned by sample type. له قابلية تخزين النتائج في حافظة. With a data station: Dell Pentium IV, # GHz, 512 MB RAM, 1 GB cache, HD 250GB, 52x/32x CD-R/W, 17" SVGA flat color monitor, 3.5" 1.44 Floppy, Windows XP loaded, Microsoft Windows XP Professional Full CD, SP2. Mouse, 104 Key Windows Keyboard wireless, 4 USB ports, integrated Audio speakers and HP laser Printer. مزود بوحدة معلومات لإعداد النتائج وتخزينها واللوحة لاسلكية، ومزود بسماعات خارجية وطابعة ليزر. Unit include: Argon Cylinder and Regulator, Exhaust system with blower and ventilation tubes. تشمل الوحدة 4 إسطوانات غاز أرجون ومنظم. Axial View: Permits axial viewing of torch for maximum sensitivity through horizontal positioning of RF load coil and the torch. يسمح بالرؤية المحورية والأفقية. To be used for the determination of all cations and inions. يمكن إستخدامه في قياس تركيز جميع الكاتيونات والأنيونات. 1000 ppm Standard solutions (Extremely pure) "Merck" of B, Mo, P, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Ni, Ca, Mg, Na, K, S, Al, Si. يورد مع الجهاز محاليل قياسية (1000 جزء/مليون) عالية النقاوة جداً من عناصر الفوسفور والبورون والكبريت والموليبدنيوم والحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكادميوم والرصاص والنيكل والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والسيليكون والألومنيوم. يورد مع الجهاز برنامج التشغيل الخاص بالجهاز. يورد مستهلكات تكفى لسنتين. يورد مع الجهاز جهاز كمبيوتر متطور بمواصفات عالية. Provided with suitable split air condition for the ICP room. Fixing the cooling unit. يورد مع الجهاز وحدة تكييف split لغرفة الجهاز وتقوم الشركة بتركيبه ويثبت وضع وحدة التبريد في مكان مناسب من قبل المورد. يزود الجهاز بمدخنة مناسبة ومروحة شفط plower (نظام exhaust) أو نظام لإخراج العادم. يقوم المورد بمعايرة الجهاز وتشغيله وتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدامه مع ضمان لمدة كافية. وجود مركز خدمه صيانه معتمد. أن يكون مناسباً لتقدير العينات المهضومة بحامض الهيدروفلوريك HF. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثانياً: جهاز التحليل الطيفي في مجال الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي ثنائي الشعاع UV-VIS Double beam Spectrophotometer المواصفات Specifications: Double beam ثنائي الشعاع Wavelength range: 190to 1100 nm. مدى الطيف 190-1100 نانوميتر High resolution, Band pass: 1.5 nm فتحة مرور الطيف 1.5 نانوميتر. Scan speed: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 and 3600 nm/min. سرعة فصل الموجات الضوئية تتراوح من 10-3600 نانوميتر. Detector: Silicon photodiode.( وحدة القياس سيليكون فوتوأيوديد ) Ease of use, High Precision Accuracy سهولة الاستخدام ودقة وإحكام عالية . Power requirements: 220, 230 or 240 V AC, 50/60 Hz, 300 VA. مصدر الطاقة 220 -240 فولت. Can be used in many applications from routine to Fine research. The U-2900 is equipped with a large 10.4" Color LCD Display and best stability and noise space in its class. Innovative memory compatibility with large data storage capabilities. يتميز بسهولة الاستخدام والدقة والإحكام ويقيس الانحراف القياسي للمكررات التي يقدرها لكل عينة- شاشة عرض كبيرة لا تقل عن 10.4 بوصة ملونة. تقوم الشركة الموردة بتركيب الجهاز وتشغيله وتدريب الفنيين بالمعمل على استخدامه في قياس بعض العينات وقياس درجه الدقة والإحكام في إستعماله. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاًً: جهاز تقطير النيتروجين الآلي N-Automatic Distiller المواصفات Specifications: Epoxy resin oven painted external case, especially studied for its resistance to the attack of chemical agents and to the corrosion in general. مطلي إيبوكسي مقاوم للمواد الكيميائية وغير قابل للتأكل. Electric steam generator (without electrodes). مولد بخار بدون أقطاب. Generator level control with automatic shut-down for lack of water. يغلق آليا في حالة نقص قوة دفع الماء للجهاز. Automatic shut-down at the end of distillation. يغلق آليا عند إنتهاء دورة عملية التقطير. Automatic distillation, once the cycle has started, the soda addition, distillation, sample's suction and stop at the end of the cycle is executed automatically. تضاف المواد الكيميائية الصودا الكاوية-حامض البوريك والماء النقي وغيرها آليا. Safety device to avoid any wrong manipulation if the sample's tube has not been placed in the support. يزود بجهاز أمان لضمان تثبيت الأنابيب وغلق الجهاز. Distillation time: 4 minutes aprox. (100ml). زمن التقطير للعينة 4-5 دقائق. | 1 |  |  |  |

| إحكام عالي، لايقين (مجال عدم التأكد) ± 1%. Reproducibility: ±1%. Complete with Pyrex distillation tub with 24 tubes for digestion with a stainless steel holder of 24 tubes. يزود بعدد 24 أنبوبة زجاجية (بيركس) لإستخدامها في الهضم ومعها حامل ستنليس ستيل لعدد 24 أنبوبة . يقوم المورد بتثبيت الجهاز في المعمل وتشغيله ومعايرته وتدريب الفنيين بالمعمل على إستخدامه بنجاح مع فترة ضمان كافيه. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابعاً: جهاز قياس الرقم الهيدروجيني pH-meter المواصفات: الحساسية 0.001وحدة pH , Sensitivity 0.001pH unit. الدقة 0.001 وحددة. Accuracy 0.001 pH unit , pH يمكن إستخدام إلكترودات متعددة Accept standard glass pH combination. يضبط أليا مع المحلول المنظم , Auto buffer Recognition . يزود ببرنامج يمكن من ذكر أرقام العينات وغيره من المعلومات Supplied with software allows input of serial numbers, and operator ID and can be used in titration and quality assurance. يمكن إستخدامه في عمليات المعايرة وتأكيد جودة الإختبارات Assurance esting. يزود بحامل ألكترود With Holder . يزود بعدد محاليل منظمة10،7،4 4,7,10 With 3 standard Buffers solution. يزود بعدد 2 إلكترود إضافي مع كل جهاز With two spare electrode. يقوم المورد بتركيب و تشغيل ومعايرة الجهاز لثبات القراءة، كما يقوم بتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدام الجهاز. | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خامساً: جهاز قياس التوصيل الكهربي والأملاح Conductivity/TDS meter المواصفات: يوضع علي البنـش Bench Type. مدي القياس حتي 200ملليسيمن/سم Range Up to 200 mS/cm. ضبط آلي ويدوي Auto and manual calibrated. تغيير مدي القياس آليا .Auto rang capability with 4 standard KCl solution الذاكرة لا تقل عن 100 قاعدة بيانات Memory up to 100 data sets. الدقة 0.5% Accuracy 0.5% full scale+1digit. الحساسية 0.5 ميكروسيمن Sensitivity 0.5 µS/cm. يزود بحامل إلكترود With KCL standard solution of 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12088 MS/CM, 11108mS/cm. يزود بمحاليل كلوريد بوتاسيوم قياسية 84، 1413، 12088 ميكروسيمن/سم | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سادساً: جهاز قياس التوصيل الكهربي صغير الحجم Pocket conductivity Meter المواصفات: مدي القياس حتي 100 ملليسيمن /سم Rang up to 100 mS/cm. الدقة ± 1% Accuracy + 0.1% full scale. يصلح للإستعمال في عينات الماء و الحقول بسرعة وفي الدراسات البيئية . | 1 |  |  |  |
| سابعاً: جهاز نزع الأيونات من الماء Water Deionizer: المواصفات Specifications: Flow rate: 1.0 l/min. معدل تدفق الماء 1لتر/دقيقة. Provide ultrapure water of conductivity: 0.067-0.1μS/cm. يعطي ماء نقي 0.067-0.1 ميكروسيمن/سم. TOC value: < 30 ppb. كربون عضوي أقل من 30 جزء/بليون. Bacterial content in KbE/ml: < 1. محتوي الماء البكتيري أقل من واحد. Particles: < 1. الحبيبات العالقة أقل من واحد. Electrical Requirements: Automatic voltage regulation to 24 V (Voltage 200 – 240 V). مصدر الطاقة 200-240 ڤولت ويمكن التحكم به حتي ڤولت اقل من ذلك. Feedwater connector: R 3/4 Inch. فتحة مصدر الماء للجهاز 4/3 بوصة. Purify water should be suitable for analytical instruments: AAS, ICP and UV-Visible spectrophotometer, HLCP. يعطي ماء نقي يصلح لجهاز الامتصاص الذري، مطياف البلازما وجهاز التحليل الطيفي uv ، والتحليل إلكروماتوجرافي. Powerful performance: 6-Litre tank integrated pressure and recirculation pumps lasting economy. له خزان ذو حجم 6 لتر على الأقل. Pretreatment module with integrated reverse osmosis membrane and Cartrigde containing high-quality ultrapure Resins with very long service intervals. يحتوي علي غشاء اسموزي عكسي وراتنجات عالية الكفاءة ذات عمر طويل. Equipment should be provided with spare parts: integrated reverse osmosis membrane and two cartridges (resins). يزود بقطع غيار:غشاء إسموزي عكسي، وعدد 2 أعمدة راتنجات. يتم تركيب الجهاز بمعرفة المورد وتوصيله بمصدر ماء الصنبور ومعايرة الجهاز بحيث يعطي ماء نقي بالمواصفات سابقة الذكر وتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدامه وصيانته مع فترة ضمان كافيه. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثامناً: laptop Processor Intel® Core TM Quad Processor (2.66GHz, 3MBL2Cache معالج كور كود 2.66 جيجا هيرتز، مع كاش 2 ميجا بايت Operating System Genuine Windows 7 Ultimate (46bit) نظام تشغيل ويندوز 7 Memory 4GB DDR3 Memory (2×2084MB Modules) رام 4 جيجا بايت (2 × 2 ميجابايت) Hard Drive 250-300GB 7200RPM SATA هارد ديسك 250 -300 جيجابايت، ساتا Video 1GB Graphic Card كارت جرافيك 1 جيجابايت Audio Integrated High Definition Audio كارت الصوت: تعريف متكامل External Ports USB 2.0 Ports مخارج للفلاش Media Card Reader Multi-in-1 Digital Media Reader كارت الميديا 1× متعدد قارئ ميديا رقمي Memory Capacity 8GB سعة الذاكرة 8 جيجا بايت Mouse USB Optical 3-Botton Wheel Mouse فأرة ضوئية 3 مفاتيح وعجلة Network 10/100/1000 Ethernet LAN 10/100/1000 شبكة محلية Optical Drive DVD+/-RW Drive دي في دي Power Supply 220 V مصدر الطاقة 220 فولت Speakers Integrated السماعات الخارجية متكاملة Warranty 1 Yea r الضمان 1 سنة Display 13-14" الشاشة 13-14 بوصة Wireless Network شبكة إنترنت وايرلس Wi-Fi Bluetooth بلوتوث Web Cam 1.3 Mb كاميرا 1.3 ميجا بيكسل Battery Cell (4 H) بطارية 1.2 (4ساعات تشغيل على الأقل) | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاسعاً: طابعة أسود Black (HP P2035) Quality UP To 600*600dpi ليزر A4، 600×600 على الأقل (درجة الوضوح) Speed Up to 14 ppm ذاكرة 4 ميجا بايت على الأقل 14 ورقة في الدقيقة على الأقل عاشراً: طابعة ألوان Color Printer (DeskJet d1663) Quality UP To 1200*1200dpi A3 1200×1200 درجة وضوح Speed Up to 14 ppm 14 ورقة في الدقيقة على الأقل حادي عشر: كاميرا رقمية Digital Camera Resolution 8-10 M ixel Memory Card 2GB Zoom 3X Video + Audio Charger | 1 1 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثاني عشر: ماكــــينة تصويــر المواصفات المطلوبة: مصدر الطاقة: 220-240 ڤولت. سرعة التصوير: لا تقل عن 20 صورة في الدقيقة. مقاسات الورق: A4-A3. يمكن توصيلها بالكمبيوتر وتعمل كطابعة ويمكن ربطها بالشبكة، وبها 2 مسار للورق. تكبير وتصغير أوتوماتيك. | 1 |  |  |  |
| ثالث عشر: جهاز عرض البيانات Data Show درجة الوضوح: لا تقل عن 3500 Ansi (3500 أنسي). عمر اللمبة: 2000 ساعة تشغيل على الأقل. شاشة العرض: 180سم × 180 سم | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابع عشر : ثلاجة تبريد على درجة حرارة 4 ْم الحجم: 14 قدم المواصفة: Defrost | 2 |  |  |  |
| خامس عشر : أغشية ترشيح دقيق النوع : أغشية الترشيح Membrane Filters 0.45 ملليميكرون قطر الغشاء : 2-5 سم عدد أغشية الترشيح المطلوبة مع الوحدة : 2000 ( ألفان ) غشاء | 1 |  |  |  |
| سادس عشر : وحدة ترشيح بوخنر لمستخلصات التربة النوع : بوخنر ( BUCHNER ) عدد الأقماع: 12 قمع ترشيح Buchner Funnels نوع الأقماع : بلاستيك نقى صلب قطر 15 سم وأرتفاع 5 سم تزود الوحدة بماكينة تفريغ مناسبة | 1 |  |  |  |
| سابع عشر: فاكس - يعمل بالورق الحراري - سرعة إرسال الورق: 6 ورقات/ دقيقة - به قاطع آلي | 1 |  |  |  |